## Sheet1
附件1： | 数字切片扫描仪项目招标需求及评审规则
一 | 技术参数/服务需求
1 | 全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数不少于40张。
2 | 扫描方式：面阵扫描，成像设备相机像素不低于1000万。
3 | 扫描速度：扫描15 mm X 15 mm有效组织面积，20倍扫描时间不高于70秒,40倍物镜下扫描时间不高于200s。
4 | 扫描分辨率：20倍扫描分辨率不大于0.25 μm/pixel；40倍扫描分辨率不大于 0.125 μm/pixel。
5 | 系统同时搭载真实物镜，同时安装物镜数不少于2个，可电动转换。
6 | 支持单层扫描和多层融合扫描，扫描层数≥10层。
7 | 对焦方式：自动对焦。
8 | 扫描工作站：i7处理器；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥20英寸。
9 | 具有一键式扫描功能，能对病理切片进行图像采集、制作、存储和管理并上传共享。
10 | 光源：长寿命LED或高速频闪光源 ，寿命不小于20,000小时。
11 | 配置：数字切片扫描仪1台
二 | 商务条款
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后20日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
四 | 评审规则（总分30）
评分点 | 评分细则 | 分值
（一） | 价格评分 | （9分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分
（二） | 技术评分 | （18分）
1 | 投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。
2 | 全自动一键式扫描，无人值守，单次加载切片数大于基础切片数40张，每增加20张加1分，最高得2分。评审依据：投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品白皮书，并标明对应参数 | 2
3 | 15mm*15mm组织面积，20倍物镜下扫描时间≤40s加1分，40倍物镜下扫描时间≤100s加1分。评审依据：投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品白皮书，并标明对应参数 | 2
4 | 具备远程会诊平台加1分，拥有省级远程诊断平台对接或部署经验加1分，具有完善的医疗机构资质且拥有百位以上病理专家加1分。(提供平台专家资源证明文件)。 | 3
5 | 具备自适应运动对焦装置进行实时自动对焦，对焦时间≤小于15ms者得1分，对焦精度≤10nm者得1分。评审依据：投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品白皮书，并标明对应参数 | 2
6 | 支持单层扫描和多层融合扫描，扫描层数≥15层得1分。评审依据：投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品白皮书，并标明对应参数 | 1
7 | 成像设备相机像素每增加200万加1分，以此类推，最高得3分。评审依据：投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品白皮书，并标明对应参数 | 3
8 | 能够接入、使用和共享国家卫健委病理质控中心远程诊断与质控平（www.chinapathology.cn）。（提供截图等相应证明材料） | 2
9 | 40倍扫描分辨率在0.125 μm/pixel的基础上每降低0.005μm/pixel加1分，以此类推，最高得3分。评审依据：投标文件中须提供医疗器械注册证附件“产品技术要求”或产品白皮书，并标明对应参数 | 3
（二） | 商务评分 | （3分）
1 | 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时，能在24小时内提出解决方案并上门服务。评审依据：提供售后服务承诺函加盖供应商公章佐证，满足得1分，不符合要求者不得分。 | 1
2 | 质保服务：质保时间4年得1分，5年及5年以上得2分。评审依据：提供售后服务承诺函加盖供应商公章佐证，满足得1分，不符合要求者不得分。 | 2