附件1：

经颅电刺激仪市场调研需求

1、五种刺激模式：TDCS经颅直流电刺激模式、TACS经颅交流电刺激模式、TPCS经颅脉冲电刺激模式、TRNS经颅随机噪声刺激模式、CES经颅微电流刺激模式。

2、两种电极输出方式：常规双极电极输出、高精度阵列多级聚焦输出

3、产品结构、输出方式及操作方式：

1）产品结构：落地式推车设备内置热敏打印机、4台手持便携款经颅电刺激仪，具备管理系统功能。

2）6-10组独立刺激通道

4、输出电流强度范围：0～2mA,为了治疗安全要求不能超过2mA，分为：0～0.5mA、0～1mA、0～1.5mA、0～2mA四种档位（CES经颅微电流刺激模式只有0.5mA档位），且每个档位的电流强度均连续可调。

5、电流强度控制：调节范围为0～255级，步进1级，可连续点击快速达到目标级。

6、工作频率

a)TDCS经颅直流电刺激模式，无频率。

b)TACS经颅交流电刺激模式,频率范围：0～200Hz,连续可调，误差应不大于±2%。

c)TPCS经颅脉冲电刺激模式，频率范围：0～200Hz,连续可调，误差应不大于±2%。

d)TRNS经颅随机噪声刺激模式。

e)CES经颅微电流刺激模式,误差应不大于±2%。

7、脉冲宽度

a)TDCS经颅直流电刺激模式，无脉冲宽度。

b)TACS经颅交流电刺激模式,单向波脉冲宽度：0ms～500ms，双向波脉冲宽度： 0ms～330ms。

c)TPCS经颅脉冲电刺激模式，脉冲宽度：0ms～500ms。

d)TRNS经颅随机噪声刺激模式，脉冲宽度：随机。

e)CES经颅微电流刺激模式,脉冲宽度应由250ms、500ms、750ms和1000ms四种脉冲组成。

8、单/双向波：刺激波形具有单/双向波形切换功能。

9、软件功能参数

1）信息管理功能

2）蓝牙连接功能

3）方案管理：具有自定义治疗方案功能，可进行两通道、五通道的五种模式治疗参数预设，在治疗界面可一键关联治疗方案，治疗结束支持康复意见编辑功能，一键打印治疗记录单。

4）数据统计分析功能

10、产品硬件及软件配置：无线触控键盘、无线鼠标、无线通讯模块、≥21寸液晶显示器、热敏打印机、主机、经颅电刺激软件、4台手持便携款经颅电刺激仪

11、适用范围：本产品适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言认知障碍、吞咽障碍进行治疗。

12、质保5年

