## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （人民币/元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | 10 | 台 | 3983.33 |  |
| 2 | 鼓风干燥箱 | 8 | 台 | 6316.67 |  |
| 3 | 真空干燥箱 | 6 | 台 | 8693.33 |  |
| 4 | 磁力搅拌水浴锅 | 10 | 台 | 2233.33 |  |
| 5 | 旋转蒸发器 | 2 | 台 | 5633.33 |  |
| 6 | 微型马弗炉 | 6 | 台 | 16766.67 |  |
| 7 | 微型高压釜 | 2 | 台 | 97333.33 | 核心产品 |

注:供应商针对以上设备的单价报价不得超过其单价最高限价，否则响应无效。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | 一、技术参数： 1、含≥6.5英寸显示屏和触摸按键； 2、会显示电极状态，主机定期提醒电极重新校准； 3、电子测量范围：-2.00 ~ 16.00 pH，±2000.0 mV，-5.0 ~ 110.0 °C； 4、分辨率：pH≤0.01 pH；mV≤1 mV；温度≤0.1 ℃；支持℉显示； 5、准确度：pH≤±0.01 pH；mV≤±1 mV；温度≤±0.5 ℃；支持华氏度 (℉) 显示； 6、显示屏类型：≥6.5英寸背光断码&点阵显示屏； 7、缓冲液组：≥3组； 8、校准：≥3点； 9、存储数据库：≥1000组数据，带日期和时间，最近1次校准数据； 10、≥2种读数模式：至少包含自动读数、连续读数； 11、尺寸/重量：≥210 W x 142 D x 51 H mm； 12、pH输入：BNC； 13、仪器支持自动温度补偿（ATC），可外接温度探头实现温度测量与补偿；温度探头接口、热敏电阻阻值不作限定； 14、ATC & MTC自动识别缓冲液，自动/手动温度补偿； 15、电极状态提示符 ，提示校准后的电极性能好坏； 16、独立电极支架，可实现仪表与支架一体化合并，节约实验室位置，具备多种功能； 17、中文语言界面。 二、配置清单： 1、主机：1台； 2、独立电极支架：1个； 3、pH电极：1支； 4、pH缓冲液迷你套装 (4 × 50mL)：1组。 |
| 2 | 鼓风干燥箱 | 一、技术参数： 1、电源电压：AC220V 50HZ。 2、控温范围：RT+10~200℃。 3、温度波动度：±1.0℃。 4、温度分辨率：0.1℃。 5、温度均匀度：±3% (测试点为100℃)。 6、工作环境温度：+5～40℃。 7、输入功率：≥2050W。 8、容积：≥136L。 9、内胆尺寸(mm)W×D×H：550×450×550（允许偏差±5%） 。 10、载物托架（标配）：≥2块。 11、定时范围：覆盖0~9999min。 二、功能要求 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板。 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4、采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 |
| 3 | 真空干燥箱 | 一、技术参数： 1、电源：~220V 50Hz； 2、消耗功率：≥1000W； 3、环境温度：﹢5~40℃； 4、控温范围：RT+10～250℃； 5、温度分辨率：0.1℃； 6、温度波动度：±0.1℃； 7、真空度：≤133pa； 8、工作室材料：不锈钢； 9、工作室尺寸（长×宽×高）：≥415×370×345(mm)； 10、载物托架（标配）（块）：≥2; 二、整体要求： 1、长方体工作室，四角为半圆弧形； 2、钢化，防弹双层玻璃门，观察工作室内物体一目了然； 3、箱门闭合松紧能调节，整体成型硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度； 4、微电脑智能数显控温，控温精确可靠； 5、工作室采用不锈钢板或喷高温涂料。 |
| 4 | 磁力搅拌水浴锅 | 技术要求： 1、电源电压：AC220V 50HZ； 2、功率（W）：≥1500； 3、孔数：≥6； 4、显示方式：LED数码管 5、控温范围：RT+5-100℃； 6、控温精度：±1℃； 7、温度显示精度：0.1℃； 8、定时范围：覆盖0-999min； 9、具有搅拌功能、防干烧功能； 10、转速范围：覆盖300-2400rpm； 11、工作尺寸（L×W×H）mm：≥470×305×140； 12、内胆尺寸（L×W×H）mm：≥470×305×140。 |
| 5 | 旋转蒸发器 | 1、电源电压：220V/50HZ； 2、电机功率：≥30W； 3、升降电机功率：≥15W； 4、加热功率：≥1200W； 5、真空度：≥-0.098MPa（相对真空，表压）； 6、蒸发能力：≥20ml/min； 7、旋转瓶容量：1000mlφ131mm/29#标口； 8、收集瓶容量：1000ml 35#球磨口； 9、冷凝器尺寸：≥φ85×375（mm）； 10、浴锅尺寸容量：≥φ250×130(mm)； 11、旋转速度：覆盖0-120r/min； 12、智能表控温范围：覆盖0-400℃； 13、控温精度：±1℃； 14、玻璃温度范围：覆盖80-250℃； 15、主机升降行程：覆盖0-150mm （电动）； 16、加 料 阀：19#标口。 |
| 6 | 微型马弗炉 | 一、主要技术参数要求： 1、电源：AC220V 50HZ； 2、功率：≥2.5KW ； 3、加热区尺寸：≥120*120*120mm （长深高）； 4、最高温度：≥1450℃（≤1h）； 5、长期使用温度：≥1400℃ ； 6、加热元件：硅碳棒； 7、升温速率：1400℃以下≤10℃/min，1400℃以上≤5℃/min； 8、热电偶：S 型或 R 型铂铑热电偶； 9、进出气口：炉体后侧和顶端分别设有进气口和出气口，可往腔体内部通入惰性气体。进气口为≥φ6.35mm的双卡套接口，出气口为≥φ30mm的圆形出气口； 10、外形尺寸：≥450*440*680mm（长*宽*高）。 二、功能及材质要求： 1、炉膛材料采用高纯氧化铝纤维； 2、炉膛表面涂有高温氧化铝涂层； 3、带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能； 4、炉膛内置进气和排气口，可去除不良污染物和湿气，延长加热元件和炉膛的使用寿命。 三、温控要求 1、仪表恒温精度：±0.1℃； 2、PID自动控温系统； 3、智能化≥50段可编程控制； 4、支持 RS232 通讯，可采用 DB9 接口，允许使用 USB-RS232 转换器实现 PC 通讯功能 ； 5、配电脑温度控制软件用于控制升温曲线和导出数据。 四、配套集成控制系统 6台微型马弗炉连接组成一套系统 （一）系统架构设计及通信拓扑 集成控制系统采用模块化分层架构，通过工业级RS-485总线实现多设备互联。系统核心由以下组件构成： 1、设备层：支持接入多台温控仪表、传感器及执行机构，每台设备通过屏蔽双绞线（RS-485）与串口服务器连接，确保抗干扰能力与长距离传输稳定性（最大传输距离≥1200米）。 2、通信层：配置与设备数量匹配的串口服务器，实现RS-485转TCP/IP协议转换。串口服务器通过标准Cat5e/Cat6网线与上位机（PC主机）连接，支持Modbus RTU/TCP协议，确保设备数据高效解析与转发。 3、控制层：上位机运行集成控制软件，集中管理所有设备，支持实时监控、参数配置及历史数据分析。系统采用非阻塞式通信设计，不同设备独立运行，互不干扰，保障控制实时性。 （二）用户权限管理与参数配置功能详解 1、多级用户权限体系 管理员权限：具备系统级操作能力，包括： - 全设备参数查看与修改（如PID参数、温控曲线、报警阈值）。 - 用户角色分配（自定义权限组，如技术员、维护员）。 - 数据库备份与迁移、系统日志审计。 操作员权限：聚焦于日常运行维护，功能包括： - 设备启停控制、程序段调用（如预置加热/冷却流程）。 - 温区类型切换（单温区独立控制或多温区协同调控）。 - 实时数据监视，但无参数修改权限。 2、参数配置与设备管理 设备命名与分组：支持按工艺线（如“烧结炉1#线”）或功能类型（如“加热区”“冷却区”）自定义分组，便于批量操作与状态对比。 参数模板化存储：可保存常用配置（如“陶瓷烧结-快速升温模板”），一键导入至同类设备，减少重复配置。 跨平台迁移：配置文件与数据库独立封装为`.db`格式，支持U盘拷贝或网络传输至其他主机，无缝衔接新环境。 3、人机交互界面（HMI）功能 动态看板：登录后主界面显示所有设备状态（运行/停止/报警）、关键参数（当前温度、设定值、偏差）。 温区管理： - 单温区模式：独立设定PID参数、升温速率、保温时间。 - 多温区模式：支持温区间联动逻辑（如“温区2启动条件为温区1达到800℃”）。 程序配方编辑： - 图形化编程界面，支持拖拽式创建多段温控曲线（升温、恒温、降温）。 - 配方库支持版本管理，可回溯历史版本并对比差异。 （三）数据全生命周期管理方案 1、数据采集与存储 嵌入式数据库：采用SQLite轻量级数据库，实时存储设备原始数据（采样频率1Hz~10Hz可调）、操作日志及报警记录。 数据分区存储：按时间戳分区（日/月/年），支持TB级数据存储，避免单表过大导致的查询性能下降。 2、数据分析与可视化 多维查询引擎：支持按设备编号、时间范围、参数类型（如温度、压力）组合筛选数据。 曲线生成与导出： - 自动绘制温度-时间曲线、PID输出曲线，支持叠加对比多组数据。 - 导出格式兼容CSV（Excel分析）、PNG（报告插图）。 报警追溯：触发报警时自动截图当前工艺画面，关联存储至数据库，便于事后根因分析。 3、数据迁移与容灾 一键备份：通过软件内嵌工具将数据库打包为便携文件（含设备配置、历史数据、用户权限），支持异地恢复。 增量同步：新主机接入后，可通过局域网自动同步差异数据，确保数据连续性。 （四）远程监控与运维方案 1、局域网内远程操作 部署要求：设备间与监控室需处于同一子网，使用千兆交换机保障传输带宽。 无线扩展：支持串口服务器连接至企业级无线路由，实现移动端（平板/手机）监控，覆盖半径≤50米（视墙体屏蔽损耗）。 2、互联网远程接入 - 通过第三方工具远程操控上位机，需设备端主机保持在线并开放相应端口。 - 适用场景：临时调试、售后支持，需注意网络安全策略（如VPN隧道加密）。 （五）系统优势 - 灵活性：模块化设计适配不同规模产线，支持从单机到分布式控制的平滑扩展。 - 安全性：用户操作双因素认证（密码+硬件Key），数据库AES-256加密存储。 - 易用性：向导式配置界面、中英文双语切换、一键故障诊断。 |
| 7 | 微型高压釜 | 一、主要技术要求： 1、反应釜有效容积≥500ml； 2、安全操作温度≥350℃； 3、设计温度≥400℃； 4、使用压力≥18MPa； 5、设计压力≥22.5MPa； 6、搅拌形式：磁力偶合机械搅拌； 7、结构形式：上下法兰螺栓螺母紧固结构； 8、加热方式：电加热（一体浇筑成形电加热炉）； 9、釜盖接口：测温口、压力表&防爆片口、压力传感器口、进气口、排气口、搅拌口、冷却 U 型管口*2、双阀门取样口*1、备用口 1 个 ； 冷却 U 型管口*2、双阀门取样口*1、备用口1个； 10、材质：釜体、搅拌桨、进气阀、排气阀、热电偶套管、探底管、压力表为蒙乃尔400（UNS N04400）或耐蚀性能不低于蒙乃尔 400 的镍基合金材质，防爆片为哈氏合金 C-276（UNS N10276）或耐蚀性能不低于哈氏合金 C-276 的镍基合金材质，垫圈为聚四氟乙烯材质。 二、各主要部件要求 1、釜体：反应釜内外精抛光，其余结构件要求采用蒙乃尔400（UNS N04400）或耐蚀性能不低于蒙乃尔 400 的镍基合金材质整体加工，工艺口连接件采用蒙乃尔400（UNS N04400）或耐蚀性能不低于蒙乃尔 400 的镍基合金整体加工，整体棒料经过CNC加工中心一次加工而成，无任何焊接点。 2、压力表：精度不低于±1.5%，不锈钢机芯为带聚四氟乙烯涂层的扇齿和齿轴，黑色可调红色刀刃型末端指针，不锈钢外壳，镜面刻度盘，白色铝制表盘，零点可调，1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，2A级，防震不锈钢外壳。 3、防爆组件：超压自动泄压，采用哈氏合金 C-276（UNS N10276）或耐蚀性能不低于哈氏合金 C-276 的镍基合金防爆片，设定压力为22~22.5MPA，内通径为3.6mm，工作温度覆盖0至350℃。调解式阀帽盖，可调节正定压力，接口尺寸为6mm双卡套。 4、测温组件：K 型热电偶，高度反应灵敏。快插接头，拆卸方便。 5、阀门：进排气阀门采用1/8 NPT接口联合式阀帽针型阀，V型阀杆，316L（UNS S31603）或耐蚀性能不低于 316L 的不锈钢手柄，整体式阀帽针阀均在≥1000psig下的氮进行过测试，阀座的最大可允许泄漏率为0.1标准cm3/min，壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。 6、进气装置采用探底设计，探底管可拆卸，探底管装置可设置成气体均匀分布，保证气液充分的接触。 三、其他要求 1、装置控温，釜温控制釜内测温、加热器测温，确保控温精准。 2、 PLC集成控制，实验室高压反应釜测控专用集成电路板，可控制采集温度、压力、转速等数据并可形成历史趋势曲线，所有数据可存储导出，用户自定义温度压力上限，并具备超温超压报警连锁，确保实验安全。 3、可显示调节转速、釜内温度、炉温、反应时间等。 4、可设置炉温上限超温报警自断电保护。 5、控温精度±1℃。控温波动度小于±0.5%。可编程程序段数≥20段，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能。加热系统采用铠装式金属管状电加热器加热器，装有物料情况下最大升温速率≥10K/min。 6、PID自整定控温精准。 7、釜体可电动升降，上下有限位。 四、控制系统 1、功能要求：控制系统包含以下 5 类功能。 （1）加热功能。 （2）搅拌功能。 （3）定时运行功能。 （4）趋势曲线查看。 （5）运行数据保存与导出。 2、加热控制方式 2.1系统能实现釜温控制/斜率控制/程序控制/炉温控制4种加热控制方式。 加热控制方式选择：进入设置界面，点击控制方式下拉菜单选择。 2.2选中对应加热控制方式后主界面显示内容。 2.2.1釜温图标变为红色。 2.2.2右下角显示文字：釜温控制/斜率控制/程序控制/炉温控制 2.2.3釜温控制 运行计时：点击加热或搅拌后开始计时，时间只做显示，不参与加热、搅拌启停连锁。 设置界面选择计时方式。开启时，当运行时间到达设定时间时，停止加热、搅拌。 保温计时：设置界面选择计时使能功能。当开启计时是能使时，（当釜温 SV- 釜温 PV） ≤保温计时阈值时开始计时，到达时间后停止加热、搅拌。 2.2.4斜率控制 升温斜率：物料温度的升温速率。 转换拟合阈值：当物料温度 <( 设定温度 - 转换拟合阈值 ) 时按照设定的升温斜率加热； 当物料温度≥ ( 设定温度 - 转换拟合阈值 ) 时，减弱加热功率，减小控制超调量，使物料 温度平稳到达设定值。 2.2.5程序控制 底部显示当前运行段和当前段已运行时间。 控制反应釜内物料温度，根据编排的程序控制加热过程（设置界面）。物料温度通过 釜盖上安装的温度探头进行实时检测和控制。 2.2.6炉温控制 运行计时：点击加热或搅拌后开始计时，时间只做显示，不参与加热、搅拌启停连锁。设置界面选择计时方式。开启时，当运行时间到达设定时间时，停止加热、搅拌。 保温计时：设置界面选择计时使能功能。当开启计时是能使时，（当釜温 SV- 釜温 PV） ≤保温计时阈值时开始计时，到达时间后停止加热、搅拌。 控制加热器温度。炉温度通过加热器内部的温度探头进行实时检测和控制。 3、超温、超压处理 超温：当物料温度大于“釜温上限报警值”（设置界面设置），停止加热，蜂鸣器发出报警声，并且在主界面显示故障。报警产生后，需要在报警界面，手动点击“报警复位”消除报警。 超压：当压力大于“压力上限报警值”（设置界面设置），停止加热，蜂鸣器发出报警声，并且在 主界面显示故障。报警产生后，需要在报警界面，手动点击“报警复位”消除报警。 4、曲线：可显示釜温、压力、炉温的趋势图点击温度坐标轴修改曲线显示的坐标范围、曲线显示的时间跨度。 5、记录：可显示、导出保存的运行数据、数据保存间隔。数据导出：在机箱后方的 USB 插口插入 USB2.0 的 U 盘 。点击导出按钮，等待提示：数据导出完毕。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。